## 技能训练1 紫外分光光度法测定水杨酸的含量

## 一、实验目的

1、掌握紫外可见分光光度计的使用及维护方法。

2、学会分光光度法测定水杨酸含量的原理和方法。

## 二、实验原理

水杨酸水溶液无色，在紫外光区有吸收，吸收峰位于230nm，因此，可采用紫外分光光度法测定其含量。

## 三、仪器与试剂

仪器：紫外-可见分光光度计、容量瓶(50mL)8个、容量瓶(100mL)3个、吸量管（10mL) 1支、移液管（10mL）2支、移液管（25mL）1支、石英吸收池

试剂：水杨酸标准溶液(1mg/mL)、水杨酸试样<50μg/mL

## 四、实验步骤

1、标准溶液的配制:准确吸取10mL1mg/mL水杨酸标准溶液，于100mL容量瓶中，配制成100μg/mL水杨酸标准溶液；再分别取0、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00mL 100μg/mL水杨酸标准溶液于6个50mL容量瓶中，稀释成一系列不同浓度的标准溶液（0～20μg/mL）。

2、吸收曲线的绘制:用8μg/mL或12μg/mL标准溶液，以蒸馏水为参比，于波长210～350nm范围内测定吸光度，作吸收曲线，从曲线上查得最大吸收波长（230nm附近）。

注：波长间隔在210～350nm范围内每隔5nm测定一个数值，在最大吸收波长±5nm范围内每隔1nm测定一个数值。

3、标准曲线的绘制:以蒸馏水为参比，于最大吸收波长处分别测定标准溶液的吸光度，然后以浓度为横坐标，以相应的吸光度为纵坐标绘制出标准曲线。

4、水杨酸试样的测定:取适量的水杨酸试样溶液用蒸馏水进行稀释（稀释倍数由参赛选手自行确定），以蒸馏水为参比，于最大吸收波长处测定试样的吸光度，从标准曲线查出试样的浓度，平行测定两次。

## 五、实验数据

- 吸收曲线的绘制与测定波长的选择

| λ（nm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

结论：λmax=________ nm

- 标准曲线的绘制与样品溶液的测定

| 溶液代号 | 吸取标液体积，mL | ρ，μg/mL | A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 试液1 |  |  |  |
| 试液2 |  |  |  |

利用上述数据绘制标准曲线，从标准曲线上查出试液浓度，并计算出原始试样的浓度。

# 技能训练2 邻二氮菲分光光度法测定水样中铁含量

## 一、实验目的

1、进一步学会使用分光光度计。

2、了解邻二氮菲法测定铁的显色反应原理、方法。

3、了解吸收曲线的绘制方法及最大吸收波长的确定方法。

4、能够绘制标准曲线，并利用标准曲线进行定量分析。

## 二、实验原理

根据朗伯－比耳定律：A=εbc，当入射光波长λ及光程b一定时，在一定浓度范围内，有色物质的吸光度A与该物质的浓度c成正比。只要绘出以吸光度A为纵坐标，浓度c为横坐标的标准曲线，测出试液的吸光度，就可以由标准曲线查得对应的浓度值，即未知样的含量。

用分光光度法测定试样中的微量铁，目前一般采用邻二氮菲法，该法具有高灵敏度、高选择性，且稳定性好，干扰易消除等优点。

在pH=2～9的溶液中，Fe2+与邻二氮菲(phen)生成稳定的桔红色配合物Fe(phen)32+：

此配合物的lgK稳=21.3，摩尔吸光系数ε510 = 1.1×104 L·mol-1·cm-1，而Fe3+能与邻二氮菲生成3∶1配合物，呈淡蓝色，lgK稳=14.1。所以在加入显色剂之前，应用盐酸羟胺(NH2OH·HCl)将Fe3+还原为Fe2+，其反应式如下：

           2Fe3++2NH2OH·HCl→2Fe2++N2+H2O+4H++2Cl-

测定时控制溶液的酸度为pH≈5较为适宜。用邻二氮菲可测定试样中铁的总量。

## 三、仪器与试剂

1、仪器：紫外可见分光光度计，容量瓶(50mL)7个，吸量管(10mL)1支，烧杯。

2、试剂：

（1）10µg/mLFe2+标准液：准确称取0.7020g［（NH4）2Fe(SO4) 2·6H2O］置于烧杯中，加20mL（1+1）盐酸溶解后，移入1000mL容量瓶中。用水稀释至刻度，摇匀。从此溶液中吸取50mL于500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

（2）10%盐酸羟胺溶液（用时配制）：称取100g分析纯盐酸羟胺置于烧杯中加少量水溶解后稀释至1L。

（3）0.15%邻二氮菲溶液（用时配制）：称取1.5g分析纯邻二氮菲置于烧杯中，用少许酒精溶解后再用水稀释至1L。

（4）HAc-NaAc缓冲溶液（pH=5.5）：375克的无水乙酸钠溶于适量水中，加入50mL冰乙酸，用水稀释至2500mL，混匀。

（5）含铁水样。

## 四、实验步骤

1、标准系列及试液的配制

准确移取10μg/mL Fe2+标准液0.00、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00mL分别于6个50mL容量瓶中，在另一个50mL容量瓶中准确加入待测试液3.00mL，在上述标准溶液及试液中依次分别加入1mL10%盐酸羟胺溶液，2mL0.15%邻二氮菲溶液，5mLHAc-NaAc缓冲溶液，然后用蒸馏水稀至刻度，摇匀后备用。

2、吸收曲线的绘制

以第一份溶液为空白，以第四份溶液为测定液，用1cm比色皿在分光光度计上，从450～550nm，每隔10nm测量上述测定溶液在不同波长下的吸光度，在峰值附近每隔5nm测量一次。然后以吸光度为纵坐标，以波长为横坐标，绘制A-λ吸收曲线，找出最大吸收波长作为测定波长。

3、在步骤2所确定的最大吸收波长处，以1cm比色皿依次测定上述标准溶液及试液的吸光度，然后以吸光度为纵坐标，以浓度为横坐标，绘制标准曲线，并从曲线上查出待测试液的浓度，计算出原始试液的质量浓度（μg/mL）。

## 五、实验数据

1、A-λ数据记录

| 波长λ/nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

利用上述数据绘制吸收曲线。

2、A-c数据记录

| 容量瓶编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 试液 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度/μg/mL |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |

利用上述数据绘制标准曲线，从标准曲线上查出试液浓度，并计算出原始试液中铁的质量浓度（μg/mL）。